ДОЗИМЕТР МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ ДКГ “КИПАРИС”

РУКОВОДСТВО   ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЦАИБ 468332.006 РЭ

Содержание

1 Содержание …..………. .....................................................................................  2

2 Общие указания...................................................................................................  2

3 Назначение .........................................................................................................   2

4 Состав комплекта дозиметра ...........................................................................     3

5 Основные технические данные ..........................................................................   3

6 Устройство и принцип действия ......................................................................     3

7 Меры безопасности ...........................................................................................    4

8 Подготовка к работе .........................................................................................     5

9 Порядок работы ................................................................................................    5

10 Техническое обслуживание ...........................................................................     6

11 Возможные неисправности и способы их устранения ...................................    9

12 Правила хранения ..........................................................................................     7

13 Транспортирование ........................................................................................     8

2 Общие указания

2.1 Настоящее руководство по эксплуатации дозиметра микропроцессорного ДКГ “КИПАРИС” (далее по тексту - РЭ) содержит технические данные, описание принципа действия, порядок работы, техническое обслуживание, методику поверки и гарантийное обязательство.

2.2 При покупке дозиметра требуйте проверки его работоспособности, комплектности и отсутствия механических повреждений.

2.3 Работоспособность определяется измерением гамма-фона и проверкой

на слух характерных звуковых сигналов.

2.4 После длительного пребывания дозиметра при отрицательной температуре перед включением его необходимо выдержать при комнатной температуре  не менее 2 ч.

2.5 Для предотвращения загрязнения дозиметра его можно помещать в тонкий

полиэтиленовый чехол.

3 Назначение

3.1 Дозиметр микропроцессорный ДКГ “КИПАРИС” (далее по тексту -

дозиметр) предназначен для  измерения мощности экспозиционной дозы (далее по тексту - мощности дозы) и  экспозиционной дозы (далее по тексту - дозы) гамма-излучения.

3.2 Условия эксплуатации дозиметра:

- температура окружающего воздуха от плюс10 до плюс 35 ° С;

- верхнее значение относительной влажности 90 % при 35 ° С.

Допускается работа дозиметра в течение непродолжительного времени ( не более 10 мин) при температуре от минус 10 до плюс 50 ° С и относительной влажности до 95 %  при температуре 35 ° С.

3.3 Область применения -  окружающая среда обитания людей, жилые и рабочие помещения.

4 Состав комплекта дозиметра

4.1 Комплект поставки дозиметра должен соответствовать указанному в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование и условное обозначение | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Дозиметр микропроцессорный ДКГ “Кипарис” | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |

5 Основные технические данные

5.1 Диапазон измерений мощности дозы гамма-излучения от 0,010 до

9,999 мР/ч.

5.2 Диапазон установки порогов мощности дозы от 0,005 до 9,995мР/ч  с шагом 0,005.

5.3 Диапазон измерений дозы от 0,1 до 999,9 мР.

5.4 Диапазон установки порогов дозы  от  0,1 до  999,9 мР   с  шагом 0,1.

5.5 Предел основной относительной погрешности ± 30 %.

5.6 Энергетическая зависимость показаний дозиметра  в диапазоне энергий

гамма-излучения от 0,05 до 0,3 МэВ ±  25 %,  в диапазоне энергий от 0,3 до

1,5 МэВ  ± 15 %.

5.7 Время установления показаний мощности дозы после включения питания

не более 45 с.

5.8 Периодичность смены показаний в режиме измерения мощности 5 с .

5.9 Диапазон измерения времени таймером от 1 мин до 99 ч 99 мин.

5.10 Питание  от 2-х батарей суммарным напряжением (3±0,3) В.

5.11 Ток потребления не более 2 мА.

5.12 Время непрерывной работы при естественном радиационном фоне

без смены батареи, ч,    не менее 500

5.13 Габаритные размеры дозиметра 130 х 80 х 25 мм.

5.14 Масса дозиметра не более 200 г.

6 Устройство и принцип действия

6.1 Дозиметр выполнен в виде портативного цифрового прибора в прямоугольном корпусе из ударопрочного пластика.

6.2 В качестве детектора излучения в дозиметре используется счетчик Гейгера-Мюллера. При появлении ионизирующих частиц в газовом объеме счетчика происходит электрический разряд, формирующий на выходе импульсы напряжения, которые с помощью микропроцессора преобразуются в цифровую информацию и отображаются на четырехразрядном жидкокристаллическом индикаторе.

6.3 Дозиметр имеет следующие органы управления :

- РЕЖ/СТ. - кнопка включения режимов работы. Кроме этого, кнопка РЕЖ./СТ. предназначена для  установки значений старших разрядов при установке пороговых значений;

- ЗВУК/МЛ. - кнопка включения-выключения звуковой сигнализации.

Кроме этого, кнопка ЗВУК/МЛ. предназначена для установки значений младших

разрядов при установке пороговых значений;

- ПОРОГ - кнопка включения установки пороговых значений, предназначена для установки пороговых значений мощности дозы, дозы и таймера;

- ВЫКЛ./ВКЛ. - тумблер включения-выключения питания.

6.4 Дозиметр имеет следующие режимы работы:

- измерение мощности дозы;

- измерение дозы;

- режим таймера ( контроль продолжительности времени с момента включения дозиметра);

- установка пороговых значений мощности дозы, дозы гамма-излучения и таймера.

Характерным отличием между режимами работы является положение

точки между разрядами индикатора.

Пример смены показаний на индикаторе при последовательном нажатии кнопки РЕЖ./СТ. приведен на рисунке 1.

показания                             показания                           показания                      показания

мощности дозы                            дозы                                  таймера                   мощности дозы

ХХ Х Х                          Х Х ХХ                             Х ХХ Х                   ХХ Х Х

Рисунок  1

6.5 В режиме измерения мощности дозы на индикаторе постоянно отображается текущее значение мощности дозы гамма-излучения.

6.6 В режиме измерения дозы на индикаторе отображается измеренное значение дозы гамма-излучения с момента включения дозиметра.

6.7 В режиме таймера на индикаторе отображается продолжительность времени с момента включения дозиметра.

6.8 При превышении установленных пороговых значений мощности дозы, дозы и таймера включается звуковая сигнализация. При этом дозиметр автоматически переходит в режим работы, в котором произошло превышение порога. Выключение звуковой сигнализации в режиме измерения мощности дозы

происходит автоматически с понижением уровня мощности дозы. В других режимах выключение звуковой сигнализации производится тумблером ВЫКЛ./ВКЛ.

При этом все данные и значения порогов теряются.

7 Меры безопасности

7.1 При измерении величины мощности дозы или дозы гамма-излучения и метрологической поверке дозиметра необходимо соблюдать “Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и источниками

ионизирующих излучений ОСП-72/87” и “Нормы радиационной безопасности Украины НРБУ-97”.

ВНИМАНИЕ : Во всех случаях обнаружения участков местности с мощностью дозы гамма-излучения выше 0,060 мР/ч необходимо сократить время пребывания на этих участках и немедленно обращаться в санэпидемстанцию !

8 Подготовка к работе

8.1 Снять пластмассовую крышку на тыльной стороне дозиметра. Установить две  батареи ( напряжением 1,5 В каждая)  в гнезда корпуса в соответствии с полярностью, указанной в месте установки. Закрыть крышку и  включить тумблер питания.

8.2 При включении тумблера питания должен раздаться характерный звуковой сигнал и на индикаторе должны появиться символы      , затем, через 45 мин на индикаторе устанавливаются показания, дозиметр готов к работе.

ВНИМАНИЕ : Если на индикаторе постоянно высвечиваются символы       (более 1 мин) и не появляются показания мощности дозы, то это свидетельствует о разряде элементов питания!

9 Порядок работы

9.1 Подготовить дозиметр к работе в соответствии с разделом 8.

9.2 Установка режимов работы.

Установка режима измерения мощности дозы происходит автоматически при включении питания.  Для перехода в режим измерения дозы необходимо нажать на кнопку РЕЖ./СТ. При повторном нажатии на эту кнопку происходит

переход дозиметра в режим работы таймера. При последующих нажатиях кнопки

РЕЖ./СТ. происходит циклический переход в режимы работы в соответствии с рисунком 2.

9.3 Установка порогового значения мощности дозы.

В режиме измерения мощности дозы нажать и удерживать кнопку ПОРОГ, на индикаторе высвечиваются мигающие показания 0060(по умолчанию) или установленные ранее.  Удерживая нажатой кнопку ПОРОГ, установить требуемое значение младших разрядов порога кнопкой ЗВУК/МЛ., а требуемое значение старших разрядов порога установить кнопкой РЕЖ./СТ. Таким образом можно установить значение порога мощности дозы от 0,005 до 9,995 мР/ч с шагом 0,005 мР/ч.

Для отключения режима установки порога следует отпустить кнопку ПОРОГ. На

индикаторе будет отображаться измеряемое значение мощности дозы гамма-излучения.

Если пороговое значение мощности дозы не установлено, т.е. значение порога 0,000, то значение порога считается максимальным и равным 9,999 мР/ч.

9.4 Установка порогового значения дозы.

В режиме измерения  дозы нажать и удерживать кнопку ПОРОГ, на индикаторе высвечиваются мигающие показания 0000 или установленные ранее.  Удерживая нажатой кнопку ПОРОГ, установить требуемое значение младших разрядов порога кнопкой ЗВУК/МЛ., а требуемое значение старших разрядов порога установить кнопкой РЕЖ./СТ. Таким образом можно установить значение порога дозы от 000,1 до 999,9 мР/ч с шагом 0,1 мР/ч.

Для отключения режима установки порога следует отпустить кнопку ПОРОГ. На

индикаторе будет отображаться измеряемое значение  дозы гамма-излучения.

Если пороговое значение дозы не установлено, т.е. значение порога 000,0, то значение порога считается максимальным и равным 999,9 мР/ч.

9.5 Установка порогового значения таймера.

В режиме таймера нажать и удерживать кнопку ПОРОГ, на индикаторе высвечиваются мигающие показания 0000.  Удерживая нажатой кнопку ПОРОГ, установить требуемое значение младших разрядов порога (минуты) кнопкой ЗВУК/МЛ., а требуемое значение старших разрядов порога (часы) установить кнопкой РЕЖ./СТ. Таким образом можно установить значение порога таймера от 1 мин до 99 ч 99 мин с шагом 1 мин.

Для отключения режима установки порога следует отпустить кнопку ПОРОГ.

На индикаторе будет отображаться время с момента включения дозиметра.

9.6 Включение-выключение звукового сопровождения регистрируемого гамма-излучения.

При включении питания автоматически включается звуковое сопровождение  регистрируемого гамма-излучения, о чем свидетельствуют характерные звуковые сигналы. Эти сигналы прослушиваются в любом режиме работы дозиметра. Выключение звукового сопровождения производится нажатием кнопки ЗВУК/МЛ., при этом в конце индикатора появляется точка    0000 (кроме режима таймера). При повторном нажатии этой кнопки производится включение звукового сопровождения.

9.7 Поиск на местности участков повышенного гамма-фона.

Оценку уровня мощности дозы на местности проводят на высоте 1 м от поверхности земли и на расстоянии не менеее 30 м от зданий.  Оперативный  поиск локальных мест осуществляется при наименьшем времени набора информации

(режим “поиск”), который для дозиметра “КИПАРИС” составляет 5 секунд.

Для оперативного поиска участков с повышенным гамма-фоном рекомендуется

также использовать звуковое сопровождения, частота сигналов которого пропорциональна мощности дозы.

9.8 Пересчет показаний дозиметра в другие единицы измерения.

Установившиеся на индикаторе значения показывают мощность дозы в миллирентгенах в час (мР/ч),  а значения дозы в миллирентгенах (мР). Для пересчета показаний в микрорентгенах в час (мкР/ч) и микрорентгенах (мкР) необходимо текущие показания умножить на коэффициент 1000. Для пересчета

показаний в микрозивертах в час (мкЗв/ч) и микрозивертах (мкЗв) необходимо

текущие показания умножить на коэффициент 10.

9.8 При малых значениях мощности дозы гамма-излучения (на уровне естественного фона) взаимодействие излучения с дозиметром имеет случайный  характер, поэтому может наблюдаться значительный разброс показаний. Для более точного определения мощности дозы необходимо провести  измерение за время 450сек. Для этого включить дозиметр при нажатой кнопке «РЕЖ» и дождаться  конца измерения.

10 Техническое обслуживание

10.1 Техническое обслуживание дозиметра проводится с целью поддержания его в постоянной готовности к использованию, обеспечения максимального срока службы и заключается в проведении профилактических работ и периодической проверке его работоспособности.

10.2 Профилактические работы включают в себя:

- внешний осмотр:

- удаление следов пыли и грязи сухой и чистой фланелью;

- осмотр элементов питания.

10.3 Приобретение и замену элементов питания потребитель должен производить самостоятельно.

11 Возможные неисправности и способы их устранения

11.1 Возможные неисправности и способы их устранения приведены

в таблице 3.

Таблица 3

| Характерные неисправности | Возможные причины | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 Отсутствует индикация на индикаторе или постоянное высвечивание символов     | Разряд элементов питания или неправильная установка элементов питания | Заменить элементы питания. Произвести правильную установку элементов питания. Очистить и при необходимости подогнуть контакты элементов питания |
| 2 Отсутствует счет в режиме измерения мощности дозы гамма- излучения | Попадание влаги в дозиметр | Просушить прибор |
| 3 Дозиметр не реагирует на нажатие кнопок, на индикаторе светятся некорректные символы | Сбой работы процессора | Выключить, а затем включить тумблер питания |

12 Правила хранения

12.1 До введения в эксплуатацию дозиметры должны храниться на складах без элементов питания в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от 5 до 40  С и относительной влажности 80 %  при температуре 25  С.

12.2 Хранить дозиметры без упаковки следует при температуре окружающего воздуха от 10 до 35  С и относительной влажности 80 %  при температуре 25  С.

12.3 В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных веществ.

13 Транспортирование

13.1 Дозиметры должны транспортироваться в закрытых  транспортных средствах ( самолетом - в герметичных отапливаемых отсеках) в соответствии с правилами перевозки  грузов, действующих на данном виде транспорта.

13.2 Картонные ящики должны быть уложены в транспортных средствах по высоте не более двух рядов.

13.3 Условия транспортирования в упаковке предприятия- изготовителя должны соответствовать условиям хранения 5  по ГОСТ 15150.